赣榆区公共资源交易中心询价通知书

项目编号： GZC2018X175、176

项目名称：赣榆区环境监测站监测运维服务及空气数据系统等项目询价采购

采购单位：  连云港市赣榆区环境监测站

集中采购机构：   赣榆区公共资源交易中心

2018年08月28日

目录

- 询价公告·················第3页

- 项目需求·················第6页

- 报价文件格式···············第21页

- 参考合同·················第23页

- 其他材料·················第24页

一、询价公告

赣榆区公共资源交易中心受采购单位的委托，对其所需赣榆区环境监测站监测运维服务及空气数据系统等项目进行询价采购，欢迎合格的供应商前来参加。

（一）项目名称：赣榆区环境监测站监测运维服务及空气数据系统等询价采购

（二）项目编号：GZC2018X175、176

（三）项目概况及规格要求（详见询价文件）

一包：塔山饮用水源地水质自动监测站运维费用，预算金额：100000元

二包：动态校准仪146i型1个，零气发生器111型1个，空气自动站数据采集系统1个。（具体参照设备清单），预算金额：245000元

（四）供应商资格要求：（资格要求原件已在连云港政府采购网备案并审核通过的投标时不需再提交原件）

参加报价的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，并提供下列材料。

1.具有合法的营业执照(或三证合一材料，营业范围在本次投标范围内)（报名请提供授权委托书原件含法人（或负责人）身份证正反面复印件、受托人身份证正反面复印件、原件）。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

6.本次确认投标供应商必须提交投标报名表。

其他说明：本次采购不接受联合体投标。

（五）询价相关事项：

1、询价通知书获取时间及方式：2018年08月29日起供应商登录连云港政府采购网【供应商登记】注册成功后免费下载。

2、保证金交纳方式及形式：参加本次询价的供应商请于2018年09月03日16点30分前按项目缴纳投标保证金。一包：GZC2018X175（监测运维服务）：保证金2000元；二包：GZC2018X176（空气数据采购系统）：保证金4500元。

投标保证金以转帐、网银或电汇等非现金形式汇入以下帐户（汇款时请注明投标项目采购编号）：

户名：连云港市赣榆区公共资源交易中心

账号：320721 0011  0100  0030  3539

开户行：江苏赣榆农村商业银行股份有限公司营业部

（开户行行号：3143 0710 0104）

开标前请持银行汇款单据复印件，到公共资源交易中心财务室（723室），盖章签字确认。

投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

3、保证金退付办理：中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。为确保投标保证金及时退付，请在中标通知书发出后，尽快持①财务盖章签字的银行汇款单据；②保证金退付申请书（见招标文件附件）至公共资源交易中心交易见证科，办理保证金退付手续，未按时办理投标保证金退还手续的后果自负。

4、投标单位必须于2018年09月03日16点30分前按规定缴清，采购中心有权拒收不按规定缴纳投标保证金的投标文件并按无效投标处理。

5、采购机构单位地址：赣榆区公共资源交易中心521室(青口镇黄海东路297号)

6、询价开始时间：2018年09月04日15:30

7、询价活动地点：赣榆区公共资源交易中心421室

一包、二包采购联系人：刘希洋             联系电话：13851391269

采购机构联系人：王先生    李先生             联系电话：0518-86221678

8、报价文件递交方式：一份标书且密封。

赣榆区公共资源交易中心

2018年8月29日

附件：

| 投 标 报 名 表 日期: 2018年 月 日 |
| --- |
| 项目名称 | 赣榆区环境监测站监测运维服务及空气数据系统等询价采购 |
| 所投项目编号 | GZC2018X175、176 |
| 投标单位名称 |  | 邮 编 |  |
| 投标单位地址 |  | 电话 |  |
| 投标单位联系人 |  | 手机（重要） |  |
| 接受标书电邮 |  | 经办人 |  |
| 报名截止时间 | 2018年 09 月 03 日 16:30 |
| 备注： 单位盖章: |

备注：投标人必须在2018年  09   月   03   日   16:30   分之前递交本“投标报名表” 到项目联系人处。如果投标人未能按时递交本表，采购中心将保留拒绝其投标的权利,同时可能导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

二、项目需求

项目编号：______

| 序号 | 产品名称 | 采购人提出的 参考品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见清单 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见清单 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

报价单位名称（盖章）_____________________         联系人_____________________          电 话_____________________

注：1、项目总预算价_____________ 元，投标报价高于总预算价无效。

2、询价文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人标书内必须作出满足或者优于原要求和条件的证明，否则投标无效。

附件：技术参数清单

赣榆区环境监测站一包

采购预算：￥100000元（报价超过预算金额为无效标）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔山饮用水水源地水质自动监测站运维费用 | 1 | 100000 |  |

赣榆区小塔山水库水质自动监测站委托运营招标要求

为保证环境水质自动监测站稳定地运行，取得连续、有效的监测数据，为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据，根据国家、省站、市站的相关标准和规范要求，现委托有资质的运维机构对赣榆区小塔山水库水质自动监测站提供运维服务。

一、 采购项目内容：

赣榆区小塔山水库水质自动站运行和维护，服务期限为1年。

二、预算费用：10万元。

三、水质自动监测站运行和维护工作目标要求

（一）运维机构的资质要求：

响应供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，根据采购人要求还需同时具备下列条件：

谈判供应商除具备上述资质外,根据采购人要求还应具备以下条件:

(1) 谈判供应商需具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（2）谈判供应商营业执照中须有相关生产或经营范围；

（3）谈判供应商所委派运维人员应具有省级及以上环保部门颁发的水质自动站上岗证（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明为准）；

（4）谈判供应商需提供2016年1月1日-2018年7月以来水质自动站运行维护业绩合同；

（5）谈判供应商企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书（提供书面承诺）；

（6）谈判供应商提供无缝接入江苏省水质自动监测数据管理平台授权书原件；

（7）谈判供应商授权委托人须为供应商的在职员工并需提供2017年12月份以来连续6个月本单位为其缴纳的社会养老金证明（法人无需提供）；

（8）本次项目不接受联合体谈判供应商参加谈判。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目谈判，否则，相关谈判报价均无效；

（二）、运维机构的职责

1、按照赣榆区环保局的工作要求，提供并负责水站的日常运维、质量保证、故障维修等技术服务工作，确保监测数据上传的完整、准确和及时；

2、按照赣榆区环保局的要求，做好水站的管理、运维、质控、考核以及工作汇报等工作；

3、协助赣榆区环保局开展业务培训和技术交流，并加强自身业务学习，不断提高运维人员业务能力和水平；

4、负责监测平台系统的维护和升级工作；

5、协助区环保局做好水质环境质量监控工作，发现水质异常及时通报连云港市环保局和赣榆区环保局。应急状况下，服从连云港市环保局和赣榆区环保局的调度，按要求迅速到达指定地点；

6、按合同要求做好水站资产的保护工作，以及其他有关工作。

（三）运维工作总体要求

1、  每日系统检查

（1）要求中标方每天上午、下午远程查看水站数据（分析水质监测和系统状态数据），查看系统软件、站点联网状况等，对站点运行情况进行远程诊断和完成日常运维的调度，并需对系统及站点故障做记录并注明故障原因和解决方法，填写监控记录。

（2）如发现数据异常时确定为仪器故障或不能确定原因，中标方应在发现异常后2小时内到达现场，8小时内排除故障（异常）。

（3）中标方的值班人每日值班结束后，应积极主动和竞争性谈判方简单汇报当日的值班情况、站点故障的解决计划及其他运维工作的进展情况（如站点数据异常原因待查后的再确认的进展情况，站点的现场施工情况等）。中标方指定的值班人因故不能按时值班时，应给竞争性谈判方值班人员打电话说明情况并派其他人员代替值班；

（4）每月初（每月第2个工作日）提交上月的监控记录。
中标方须在投标文件中对每日系统检查进行详细说明，可分为三部分：一是现场情况诊断；二是数据报警的响应及说明数据报警的机制；三是异常情况快速处理。
　  ２、 每周巡检
（1）中标方应至少每周对水站进行全面检查一次，并认真填写巡检记录。

（2）巡检工作包括：

a 检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

b 检查自来水供应、泵取水、纯水系统情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

c 检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

d 对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

e 检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

f 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

g 对自动分析仪进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储和控制系统工作状态进行检查。

h 检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

i 保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。保持各管路通畅，出水正常，无漏液。

j 对电源控制器、空调、空压机等辅助设备要进行经常性检查。

k 清理废液，做好站房安全检查与卫生工作

l 质控工作及相关记录、巡检记录填写

3 、自动站运行月报、年报制度

（1）中标方应按竞争性谈判方的要求时间每月以报告的形式向竞争性谈判方报告水站的运性维护情况，内容包括：系统运转情况；数据捕获情况；异常及故障的排除情况；备品备件、耗材的使用情况；质控情况，并总结存在的问题。

（2）中标方应于年度结束前15个工作日，向竞争性谈判方上报年度运维报告。内容包括：站点及系统故障统计表；站点数据捕获率统计表等（纸质文档），故障统计表要求应说明故障原因，并总结存在的主要问题。
    4、 运行维护记录、报表及存档
     中标方应建立水站维护档案，将水站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：
（1） 水站运行维护记录表（周巡检、故障排除时）；
（2）试剂更换及仪器校正记录；
（3）备品备件更换记录；
（4）质控记录（含比对实验记录、标液核查记录、校正记录、标样考核记录、加标考核记录等）

竞争性谈判方保留因管理需要增加工作报表种类的权利。若有增加，中标方需配合完成，并按规定时间报送竞争性谈判方处存档。相关记录空白表由淮安市淮阴区环境监测站提供。

5 、质控要求

（1）中标方应在具备资质的实验室完成水站质量控制相关工作，且运维人员持有江苏省环境监测中心核发的上岗证；所使用的仪器、化学药品、试剂、纯水、标准物质（标液）等质量级别和有效期均需符合相关要求

（2）中标方应对所承担的运维工作各环节进行质量控制，具体要求见附表2

（3）中标方应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点， 定期更换；在仪器设备故障后短时间内（不超过两天）不能排除时，应立即更换；在应急状况下能按淮安市淮阴区环境监测站要求随时更换。

6、 系统设备维修要求

（1）中标方需负责水质自动监测系统各组成部分非自然灾害（自然灾害如地震、海啸、火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采水、预处理、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施）。并负责系统各设备常规备品备件的更换工作；由中标方负责自动站系统所有设备和仪器的维修和调试，并将维修费用计算在报价中。属于中标方的工作人员操作不当、违反规程及管理不善等造成的故障维修费用、丢失和损坏设备的费用由中标方负责。
（2）检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，中标方应配合竞争性谈判方采用标准溶液测定或实际样品比对的方法进行；仪器大修后（更换设备测试关键部件），中标方应配合竞争性谈判方按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、实际样品比对实验。

| 序号 | 仪器名称 |
| --- | --- |
| 1 | 五参数分析仪 |
| 2 | 氨氮分析仪 |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 |
| 4 | 总酚 |
| 5 | 总有机碳分析仪 |
| 6 | 自动采样器 |

（3）系统主要设备维修及更换清单

# 二、运维质量考核办法

1、运维质量考核每半年一次，具体办法见附表

2、考核等级为合格，中标方应总结运维中问题，加以改进。考核等级为不合格，中标方应在1个月内进行整改，形成书面报告，若半年后考核仍不合格，连云港市赣榆区环境监测站有权中止合同。

附表

表1    赣榆区水质自动站运维质控要求

| 质控 操作 | 类别 | 仪器设备 | 频次 | 达到要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗 | 外部管路 | 采水管路、浮筒、水泵周围等 | 每月1次 | 除淤、除藻 |
|  | 内部管路 | 测量池、沉淀池、溢流杯、过滤芯、配水管路、仪器管路等 | 每月1次 | 无堵、无漏、无藻、对水质无影响 |
|  | 电极 | pH、溶氧、浊度、电导 | 每周1次 | 无污渍等影响电极工作 |
| 试剂更换 | 试剂 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 氨氮、总酚、总有机碳每月1次；高锰酸盐指数每2周1次 | 更换试剂、校正并填写记录 |
|  | 标液 |  |  |  |
| 备品备件更换 | 电极 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | pH、氨氮一般每年1次，其它视使用情况定 | 更换并校正通过后填写记录 |
|  | 泵管、导管等 管路 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 根据使用情况更换 | 仪器运转正常、对水质无污染等并填写记录 |
|  | 其它（如电动球阀、继电器等） | 仪器及系统电路等 | 根据使用情况更换 | 填写记录 |
| 标液核查 | 市标样考核 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 每月1次 | 相对误差≤10%，填写记录 |
|  | 运维商内控 | 氨氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 每月2次 | 相对误差≤10%，填写记录 |
| 比对实验 | 现场比对 | pH、溶氧、电导率、水温 | 每月1次 | pH误差小于0.1，溶氧误差小于0.5mg/L，水温小于0.5℃，电导率相对误差≤30% |
|  | 实验室分析 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 每月1次 | 相对误差≤15% |
| 加标试验 | 现场测试 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 每月1次 | 加标回收率在85%至115%之间 |
| 仪器性能测试 | 准确度 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 每6月1次 | 相对误差≤10%并填写记录 |
|  | 精密度 | 氨氮、高锰酸盐指数、总有机碳、总酚 | 每6月1次 | 相对偏差≤10%并填写记录 |
| 现场巡查 | 仪器状态及参数 | 全部分析仪器 | 每月1次 | 在正常范围 |
|  | 数据 | 全部分析仪器 |  | 无弄虚作假 |
|  | 现场记录 | 巡检、试剂更换及校正、备品备件更换、质控记录等 |  | 完整、详细、真实、工整 |

表2  赣榆区水质自动站运行考核表（运维商）

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、水站运维现场检查 （60分） |
| 站房卫生 | 环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；泵管、试剂导管等清洁（10分每项2分） |  |
| 自动监测仪器设备 | 仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采水、通讯、空调等设施完好无损，正常工作（15分每项5分） |  |
| 现场考核 | 溶氧、pH现场比对；氨氮、高锰酸盐指数标样考核符合要求（20分每项5分） |  |
| 现场记录检查 | 巡检记录；标液核查记录；比对实验记录；加标回收记录；备品备件更换记录、试剂更换记录；完整详实（15分每项3分） |  |
| 二、运维质量统计 （30分） |
| 站点在线率、 数据捕集率 | 除水厂停电外，在线率、捕集率100%得5分；95%以上得4 分；低于90%得0分 |  |
| 数据有效率 | 有效率大于95%得15分，小于85%得0分，其他为10分 |  |
| 省中心检查 | 检查结果合格以上得5分；差或者标样考核不合格不得分； |  |
| 故障排除 | 运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则 为0分， |  |
| 三、运维能力及工作情况（10分） |
| 工作情况 | 服从管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发 生后及时到现场处置；相关记录报告（5分） |  |
| 运维能力 | 备品备件试剂等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除 故障能力；（5分） |  |
| 四、评价标准与等级 |
| 评价等级与标准 | 分为优、合格、不合格三个等级。 得分70以下为不合格；85以上为优。运维质控频次、标液标样考核结果是 否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据 |
| 考核组织与实施 | 分管站长负责组织实施，每半年一次。 |
| 五、考核结果与情况说明建议等 考核等级： |

赣榆区环境监测站二包

采购预算：245000元（投标商报价高于预算金额的为无效投标）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态校准仪146i型 | 1 | 245000 |  |
| 2 | 零气发生器111型 | 1 |  |  |
| 3 | 空气自动站数据采集系统 | 1 |  |  |

### 一、项目说明

1、本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

### 2、本项目共分为1个包进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间招标人不额外支付任何费用。

### 二、项目资格要求

### 1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如已办理三证合一的只需提供营业执照）（原件）

### 2、参加政府采购经营活动中前三年内无重大违法记录书面声明（原件）

### 3、企业法人授权委托书（原件）、授权人身份证复印件加盖公章、被授权人身份证（原件及加盖公章的复印件）

### 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务状况报告，成立不满一年不需提供）（复印件加盖公章）

### 二、设备和技术要求、技术规格和数量

（一）项目概况

本项目为赣榆区空气自动站设备升级项目。

（二）项目总体要求：

### 1、 投标人提供的产品和服务，必须满足中国国家环境保护部空气连续自动监测系统技术要求及安装验收规范。

### 2、投标人必须有很强的系统集成和服务能力，在业界有良好的信誉和口碑。

### ★3、投标人必须保证所有仪器无缝接入赣榆区大气自动监测系统管理平台，保证平台数据采集与交换的一致性与延续性，同时可以传输至连云港市、江苏省、国家总站平台。

### ★4、投标人具有空气自动监测系统建设或运维业绩，提供中标通知书和合同（文件中复印件盖公章，原件备查）。

### 5、投标人应提供所代理品牌厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的仪器和设备，仪器设备的性能应达到或优于本项目所列技术指标。

6、投标人应提供在国内应用成熟的品牌仪器，所有仪器产品应在国内有较高的市场份额。中标供应商供货时所提交的任何设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。

★7、投标人项目实施人员必须是成熟的有经验的技术人员，通过省级或以上环保主管部门专业培训，具有相关上岗培训证书（复印件加盖公章）。

（三）设备清单：

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态校准仪 | 1 | 台 |
| 2 | 零气发生器 | 1 | 台 |
| 3 | 数据采集系统 | 1 | 套 |

（四）设备性能要求：

1. 各项监测设备性能指标均达到中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法的要求。

2. 采用点式仪器组成自动监测系统。

3. 系统可以自动采样。

4. 所有仪器均具有良好的抗干扰能力。

5. 所有监测分析仪输出的数据能够自动换算为标态浓度。

6. 具有0-100mv,0-1,0-5,0-10V模拟输出方式，提供RS232/485双向数字通讯接口，各分析仪自带网络接口。

7. 整套大气自动监测系统满足自动连续进行正常、稳定大气监测要求；具有各项资料自动传输、远程自动和手动控制、诊断、现场手动控制及故障显示等基本功能。整套系统的有效数据运行率优于95%；

8. 数据采集与传输完整、准确、可靠，采集值与测量值误差≤1％。

9. 每套系统应附有单机和系统的中文（和英文）的安装说明书及使用说明书。

（五）技术指标：

动态气体校准仪

| 稀释系统指标： |
| --- |
| 流量测量精度 | 1%满量程 |
| 流量控制再现性 | +0.2%满量程 |
| 质量流量计的线性 | +0.5%满量程 |
| 稀释气的流量范围 | 0-10 SLPM；0-5/0-20SLPM（选项） |
| 钢瓶气的流量范围 | 0-100SCCM； 0-50/0-200SCCM（选项） |
| 零气源要求 | 10SLPM@30PSI, 20SLPM@30PSI |
| 校准气体输入口 | 3个，6个（可选） |
| 稀释气体输入口 | 1个 |
| 响应时间 | <60秒到99% |
| 零气发生器选件 |
| 最高输出 | 1ppm @ 6 SLPM |
| 最低输出 | 10ppb @ 6 SLPM |
| 认证 | CE认证或同等国际认证 |

零气发生器

| 流量 | 0-10L/min 0-20L/min(选项) |
| --- | --- |
| 压力 | 10-30 PSI |
| 输出浓度 | SO2(0.5ppb NO(0.5ppb NO2(0.5ppb O3(0.5ppb CO(5ppb |
| 认证 | CE认证或同等国际认证 |

数据采集系统

| 硬件配置表： |
| --- |
| 处理器 | Intel® Pentium® G2120 @3.10GHz 3.10GHz |
| 安装内存(RAM) | 2.00GB可扩展 |
| 硬盘 | 500G，支持U盘等 |
| 操作系统 | 预装win7及以上操作系统 |
| 显示: | 可内置或外置显示屏 |
| 键盘鼠标: | 黑色 104键/KB-8/PS2 OP-520NU/USB接口/针光鼠 |
| 串行通讯: | 6*USB（前面板2个后面板4个），6*RS232，支持扩展 |
| 网络通讯: | 2个10M/100M自适应网络接口 |
| 通讯设备: | 4G无线传输模块 |
| 电源 | 支持断电后来电自启动 |
| 数据采集: | 255路监测项目通道，支持串口数据采集、数学计算及TCP/IP数据采集，采样周期50-1000ms可设，无效数据自动判断，并提供符合国家规范的数据标志，数据有效百分比按国家规范默认配置 |
| 数据通讯： | 支持TCP/IP协议，最多可与255个监控中心同步通讯，所有监测数据均自动实时上传 |
| 通道诊断： | 支持串口和TCP/IP两种诊断方式，对于两种诊断方式均可以在不关闭数据采集且不影响正常数据采集过程的情况下，手动向仪器发送仪器状态、数据等诊断指令和参数设置指令，并以ASCII字符和十六进制显示仪器返回信息，数采已预存相应仪器所使用的指令。 |
| 巡检功能： | 可人工标记相应通道的校准和维护，并可人工填写巡检记录，根据需要可定期导出并打印。 |
| 公式编辑： | 数学公式编辑器支持常规的+，-， *， /，（），^[求幂]，Mod[余数]以及三角函数Sin正弦、Cos余弦、Tan正切、Atn反切；数学函数Abs绝对值、Exp[e的方次]、Fix和Int取整、Log自然对数、Rnd随机数、Sqr平方根、Sgn符号；逻辑运算符Not非、And与、Or或、Xor异或、Eqv等价、Lmp蕴含。本公式可以结合与倍率同时使用，满足对数据的运算需求。 |
| 通道类型： | 标准/滚动平均数、数学计算、风速、风向、温度、压力、湿度等气象参数 |
| 数据存储： | 分钟、小时、日监测数据以及校准数据和巡检时的维护标记数据，二进制文件加密存储 |
| 远程控制： | 数采仪本身可接受中心室指令，关闭重启操作系统；也可接受中心室指令，直接提供数采仪操作系统远程桌面，无需借助于第三方的远程控制软件 |
| 其他功能： | 内置单位换算和TCP端口扫描工具，具备清除缓存功能 |

## （六）交货期：签订合同后30天内交货，交货后一周内完成安装调试。

## 1.供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

## 2.明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（至少提供4 小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）。

## 3.产品质保期限为一年，在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供产品的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。对投标供应商未单独注明易损件的，采购人认为整机所有部件均属于保修范围；若投标供应商列出的易损件，非招标文件中注明的易损件，投标供应商须特别注明，且经评标委员会认同。

## 4. 产品零配件保证供应年限（厂家或售后服务机构、国内一级代理商提供书面证明材料）。

## 5. 所投产品（含软件）不应加有限制采购人正常使用、维修、设备连接、软件安装及其它非功能性拓展所需的密码。如设备出厂时已设置了密码，须由生产厂家或生产厂家当地法定售后服务机构承诺中标产品所有密码永久无条件免费对采购人开放，并提供加盖公章的纸质证明。同时采购人承诺密码仅用于采购人自己设备的使用、维护、调试、维修及与其它系统、设备的连接。

## 6.免费提供完整的培训计划，为采购人培训 2 名系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

## （七）验收：交货时双方共同清点货物，签署货物验收单。仪器运行一月后，进行验收，双方签署验收报告。

## （八）质保期：一年

## （九）付款：仪器验收后付至合同额的95%，质保期结束后一个月内付清尾款。

注：资格文件必须提供，加★项目必须满足，否则投标无效。

三、报价文件格式

1、投标报价表

项目编号：______

| 序号 | 产品名称 | 投标产品品牌、型号、配置 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项合价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 如参数较多请另行附件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 如参数较多请另行附件 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |

报价单位名称（盖章）_____________________         联系人_____________________          电 话_____________________

1.1详细技术参数（适用参数较多的情况填写）

2、技术偏离表

2.1投标偏离情况表（重点突出实质要求偏离情况）

| 序号 | 产品 | 招标配置 | 投标配置 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |

2.2相关证明材料（有要求的证明材料）

3、	售后服务

4、	资格审查材料（请按招标公告资格要求顺序提供，含投标保证金缴纳证明。已备案的投标时不需再提交资格原件，提交复印件加盖公章材料。其他投标商投标时需提交原件资格审查，否则按无效投标处理。

四、供应商须知

1、请商家用信封密封报价，报价单填写规范，并提供所投产品详细的技术参数指标等。供应商报价应包括拟提供货物及其运输、伴随服务/售后服务费用、正式发票以及验收合格之前所有含税免费服务费用。提供的货物应是全新、未使用过的原装合格正品，商品须到现场当场开封安装，不接受任何报价商提供的可选择性方案及报价，同时不接受任何赠品及额外服务。

2、所有产品质量及服务按厂家标准执行，所有标配随机件、附件须齐全。

3、所有报价超过预算的，赣榆区公共资源交易中心有权重新组织询价或视为询价失败。

4、产品存在质量问题按政府采购有关法律处罚。

5、询价通知书中的的品牌型号为采购人提供的参考品牌型号，投标人所投品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号。项目中标注实质要求的部分为实质性要求和条件（由采购人设置），投标人投标时必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺并实质响应，否则投标无效。

6、成交方式：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

7、无效投标条款：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8、废标条款

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件实质响应的供应商不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

9、投标文件格式：

（1）法人授权委托书（法人亲自参加的无需提供）。

（2）报价文件（报价单，品牌型号、采购要求（技术参数）、单价、数量、总价，招标文件要求提供的其他材料）。

（3）技术偏离表。(格式自制、有正偏离必须提交证明材料原件、不接受负偏离)。

（4）报名资格材料（询价公告中的供应商资格要求材料复印件）。

（5）售后服务等。

（6）报价文件件装订成册。

10、未按投标文件格式制作标书的视为无效投标。

五、参考合同

第一条、本合同所述货物名称、规格、数量、单价、总价、交货地点。

| 货物名称 | 型号即基本规格 （必须详细填列规格） | 免费质量保修期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 大写： | ￥ |
| 交货期 |  | 交货地点 |  |
| 采购人 （甲方：使用单位） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |

第二条、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条、 供货方应当按照“交钥匙工程”的标准，免费送货到采购单位指定地点并免费安装调试。保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求；若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。应当保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在质保期内安装的任何零配件，必须是其货物制造厂家原产的或是经其认可的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件，为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案，确保工作正常进行。质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

第四条、交货和验收

1、供货方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 供货方提供的货物不符合合同规定的，采购单位有权拒收货物，由此引起的风险，由供货方承担。

2、采购单位应当在到货后对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后采购单位应在验收记录上签字盖章。

第五条、伴随服务／售后服务

1、供货方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、 所有货物保修服务方式均为供货方上门保修，由供货方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由供货方承担。

第六条、货款支付

本合同项下所有款项均在供货方货物交付产品后，经采购单位验收合格后提交以下采购资料经采购中心核查并签章后按由采购人按约定的付款方式支付货款。

（1） 经采购单位确认的发票原件；

（2） 经采购单位签署的验收单、资金支付申请书及合同。

第七条、违约责任

1、如供货方不能交付货物，供货方应向采购单位支付合同总价５％的违约金。

2、 供货方逾期交付货物的，每逾期1天，供货方向采购单位偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如供货方逾期交货达（10）天，采购单位有权解除合同，解除合同的通知自到达供货方时生效。

3、供货方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购单位有权拒收。采购单位拒收的，供货方应向采购单位支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，供货方除无条件退货或换货外，还将视情节轻重由政府采购中心给予处罚。

4、在供货方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经供货方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购单位有权退货，供货方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，供货方还须赔偿采购单位因此遭受的损失。

5、供货方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1 %向采购单位承担违约责任。

6、非经另一方的事先书面许可,任何一方不得将本合同项下的权利与义务转让或移交给任何其他第三方。

7、本合同取代先前与本合同主题事项有关的任何口头或书面陈述或约定。除双方另有约定,合同签订后对本合同的任何修改只有通过书面形式由双方或双方授权代表书面签署才能作出。

第八条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购单位承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供货方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，采购单位、供货双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向合同履行地的仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第九条、合同生效及其他

1、 本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，报公共资源交易中心一份。

2、 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                       或委托代理人（签字）：

签订时间：      年   月   日

六、其他材料

1、采购物品验收报告

一、收到采购物品

| 品名 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价 | 制造商名称 | 制造商所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： | （小写）：￥ |
| 合同总价： |

二、采购单位验收情况

友情提醒：为避免出现质量问题，请贵单位委派两名以上专业人员对照合同负责采购物品验收，技术复杂可邀请有关专家验收，并认真填写验收结果，采购中心以此为付款依据并在验收后进行回访。 1、收到货物时间为：______ 年___ 月___日，货物验收时间为：______年___月___日； 2、规格型号是否符合采购要求 ；3、物品质量是否符合采购要求 ； 4、物品的外观包装是否完好 ； 5、其他方面 ； 专业验收人员声明： 专业验收人员签字：（1） （2） 单位公章：

三、项目补充资料  (该栏内容由采购中心经办人填制)

| 采购项目补充资料 | 供应商名称: 法人: 经办人: 联系电话: 地址: 项 目 编 号: ____ 采购方式: 项目预算金额: 元 |
| --- | --- |

注: 1、请采购单位在收到货物的同时索取相应金额的加盖政府采购审验章的发票

2、申请采购余款退回时，请填写政府采购资金支付申请书和非税收入票据

3、附发票复印件

2、

| 编号： |
| --- |
| 赣榆区政府采购资金支付申请 |
| 填报日期: 年 月 日 单位：元 |
| 申请单位全称(章) 及组织机构代码证 |  | 经办人 |  | 负责人 |  |
| 标书编号 |  | 采购项目 |  |
| 合同金额 | 人民币(大写)： | 中标分包号 | 无 |
| 合同规定 付款方式 |  | 是否国库集中支付 |  |
| 申请支付金额 | 人民币(大写)： | ￥： |
|  |  |  | 第 |
| 申请表附件（有或无） | 验收报告 |  | 财政支付 申请书 |  | 盖章 发票 |  | 一 联 |
| 政府采购中心意见 | 拟同意支付 | 合计 | 预算内 | 预算外 | 其他 |
|  | 项目负责人 |  | 采购中心负责人 |  |

备注：1.支付申请必须按计划分项目填报；2.申请单位栏系盖单位公章；3.合同规定付款方式是指一次性付

款或分期付款（包括付款时间）,分期付款必须提供前几次支付申请复印件；4.本申请一式两联，第一联报政

府采购中心，第二联单位留存。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| 编号： |
| --- |
| 赣榆区政府采购资金支付申请 |
| 填报日期: 年 月 日 单位：元 |
| 申请单位全称(章) 及组织机构代码证 |  | 经办人 |  | 负责人 |  |
| 标书编号 |  | 采购项目 |  |
| 合同金额 | 人民币(大写)： | 中标分包号 | 无 |
| 合同规定 付款方式 |  | 是否国库集中支付 |  |
| 申请支付金额 | 人民币(大写)： | ￥： |
|  |  |  | 第 |
| 申请表附件（有或无） | 验收报告 |  | 财政支付 申请书 |  | 盖章 发票 |  | 二 联 |
| 政府采购中心意见 | 拟同意支付 | 合计 | 预算内 | 预算外 | 其他 |
|  | 项目负责人 |  | 采购中心负责人 |  |

备注：1.支付申请必须按计划分项目填报；2.申请单位栏系盖采购单位公章；3.合同规定付款方式是指一次性付款或分期付款（包括付款时间）,分期付款必须提供前几次支付申请复印件；4.本申请一式两联，不需剪裁，一并提交。

3、连云港市赣榆区公共资源交易保证金退付申请书

申请单位（章）：                                               年    月    日

| 项目名称 |  | 采购编号 |  | 是否中标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商 信 息 | 公司名称 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 本次申请支付 金额（元） | 大写： |
|  |  | 小写： |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目经办人： | 财务审核人： | 采购中心负责人： |

第一联：记账联

-------------------------------------------------------------------------------------------------

连云港市赣榆区公共资源交易保证金退付申请书

申请单位（章）：                                                年    月    日

| 项目名称 |  | 采购编号 |  | 是否中标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商 信 息 | 公司名称 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 本次申请支付 金额（元） | 大写： |
|  |  | 小写： |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目经办人： | 财务审核人： | 采购中心负责人： |

第二联：回执联

说明：1、本申请书一式两联，记账联由国库支付中心留存记账，存根联交由申请单位留存。

- 为了保证金能及时退付到账，申请书信息请一定要填写准确、清晰、完整。

- 中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；中标供应商的投标保证金转为履约金，项目验收合格后5个工作日退还。（未按时办理投标保证金退还的后果自负）